[bookmark: _GoBack]ANEXA A 
LA PROPUNEREA TEHNICĂ

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1
Denumire produs: „Sistem de monitorizare hemodinamica prin bioimpedanta - noninvaziv”

Număr bucăți: 1 buc

	SPECIFICAȚII TEHNICE
	DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT
(se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate)

	1
	2

	Analiza Hemodinamica din care să rezulte minimum urmatorii parametri:
· Ritm cardiac/HR 1/min: nr. de batai de inima pe minut
· Presiune arteriala sistolica/SBP mmHg: presiunea exercitata asupra peretilor arteriali cand inima se contracta
· Presiune arteriala diastolica/DBP mmHG: presiunea exercitata asupra peretilor arteriali cand inima se relaxeaza intre doua contractii
· Presiune arteriala medie/MAP mmHg: presiunea la care sangele ar circula in flux constant
· Volum bataie/SV ml: volumul ejectat intr-o contractie
· Index bataie/SI ml/m2: volumul ejectat intr-o contractie raportata la suprafata corpului pacientului
· Debit cardiac/CO l/min: cantitatea de sange ejectata intr-un minut
· Indice cardiac/CI l/min/m2: cantitatea de sange ejectata intr-un minut raportata la suprafata corpului pacientului
· Indicele puterii contractiei cardiace/CPI w/m2: puterea de pompare a inimii raportata la suprafata corpului pacientului
· Functia sistolica a ventriculului stang/GGI: indicele Granov-Goor, parametru care evalueaza functia sistolica a ventriculului stang, similar cu fractia de ejectie a ventriculului stang
· Oxigen administrat/DO2/ml/min: cantitatea de oxigen pe minut
· Rezistenta periferica totala/TPR dn*s/cm5: rezistenta la fluxul sangvin din sistemul vascular al corpului pacientului
· Indice rezistenta periferica totala/TPRI dn*s/cm5/m2: rezistenta la fluxul sangvin raportata la suprafata corpului pacientului
· Viteza de respiratie/Resp 1/min: nr. de respiratii pe minut
· Cantitatea totala de apa din organism/TBW kg
· Indicele de masa corporala/BMI kg/m2: indicatorul de calculare a greutatii corporale ideale, pentru inaltimea pacientului

Navigator Hemodinamic
· Graficul functiilor cardiovasculare si cardiace

Software

· Licență nelimitata, cu actualizări gratuite
· Program instalat in limba romana din care rezulta analiza hemodinamica si navigatorul hemodinamic (semnalele sunt transmise catre microprocesor unde sunt digitalizate si analizate prin algoritmi matematici)
· Posibilitate de stocare ale analizelor anterioare

Interfata:
· Ecran: color minim 18 inch
· Conectare la retea: wireless si LAN
· Iesiri: minim 2 USB
· Hard Drive: tip SSD, intern
· Memorie HD: minimum 50GB

Componente  & Accesorii:
· Suport Mobil (cărucior pe rotile)
· Posibilitate de reglaj a pozitiei de operare
· Alimentare curent electric: 220-240v
· Iesire prin cablu (minimum 1,5 m) catre 2 Senzori membre:
· Metoda : impedanta regionala
· Mod conductori: 1 conductor (I, V+, V-, I_GND)
· Unda: un singur canal
· Viteza de rulare: 25 mm/s
· Interval de impedanta: 200-500 Ω
· Interval ΔR: pana la 1 Ω
· Latime banda semnal ΔR: de la 0,3 HZ la 12 Hz
· Precizie: ±5%
· Rata esantion: 200 Hz
· Curent de injectare: 1,35 ±0,1 mA RMS la 32,5± 0,5 kHZ

· Iesire prin cablu (1,8m) catre 3 Senzori toracici: 
· Mod conductori: 3 conductori (RA, LA, LL)
· Unda: un singur canal
· Crestere: X1, x2, x4
· Viteza de rulare: 25mm/s
· Intervalul de ritm cardiac: 20-240 bpm
· Precizia RC: ±1 bpm
	

	[bookmark: _Hlk191819907]Specificatii de performanta si conditii privind siguranta  in exploatare:
Proces verbal de punere in functiune
Echipamentele trebuie sa corespunda normelor europene de siguranța si calitate
	

	Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante:
Declarația de conformitate - conform Regulamentului (UE) 2017/745
Certificare ISO 13485 –pentru producător
	

	Condiţii de garanţie şi mentenanţă:
· Garanţie: minimum 2 ani
· Instruire a personalului pentru utilizare aparat
· Documentația tehnică a aparatului trebuie să fie prezentată şi în limba română
	



Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura. 

In Coloana 2 din fișele tehnice ofertanții vor indica specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice cerute în Anexele la Caietul de sarcini.

Ofertant: 			…………………………….
Data: 				…………………………….
Semnătura autorizată: 	…………………………….
